Техническая спецификация закупаемых товаров

| Вид закупки | Аппарат для разработки суставов. |
| --- | --- |
| Структурное подразделение (Заказчик) | Департамент Национальных сборных команд |
| Планируемая сумма закупа (Без учёта НДС) | Согласно заложенной суммы в бюджет |
| Наименование товара | Аппарат для непрерывной пассивной разработки суставов с принадлежностями |
| Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик | Аппарат, действующий по принципу увеличения объема движений конечности с применением внешне приложенных усилий, система продолжительной пассивной разработки тазобедренного, коленного и голеностопного суставов, применяемая для лечения травмированных, пораженных суставов и в послеоперационный период, применяется для предотвращения негативных последствий вследствие уменьшения подвижности суставов. Аппарат применяется для пациентов в постоперационный восстановительный реабилитационный период. Технические параметры Вес не более 11−14 кг (20,5 кг, включая упаковку и аксессуары Габариты не более (ш × в × г) - 390 × (мин. 430, макс. 580) × 970 мм (упаковка 600 × 600 × 1200 мм) Класс защиты в соответствии с EN 60 529 - IP 21 Графический цветной сенсорный экран не более3,2” (240 × 320 пиксель) LED экран - не менее 4 × 7 сегментов Цвета индикаторы 2× белый, 2× оранжевый, 3× синий и 5× зеленый Параметры терапии Номинальная нагрузка не более 20 кг (макс. вес пациента не более 135 кг) Предел разгибания коленного сустава -10° (±3°) Предел сгибания коленного сустава 123° (±3°) Время терапии макс. 59 минут 59 сек. Длина большой берцовой кости пациента (голень) не менее 23 не более 55 см Длина бедренной кости пациента (бедро) не менее 35 не более 50 см Предел сгибания стопы голеностопного сустава 40° (±3°) Предел дорсифлексии голеностопного сустава 25° (±3°) Время терапии макс. 59 минут 59 сек Максимальная входная мощность 140 ВА Напряжение электросети ~ от 100 до 240 В Частота от 50 до 60 Гц Класс электробезопасности II Внешние заменяемые предохранители – нет Выключатель электропитания: оборудование НЕ оснащено выключателем электропитания. Для отключения от основного источника питания выдерните штепсель кабеля питания из розетки. Аппарат состоит из следующих основных частей: панель управления, подвижный механизм и принадлежности. Подвижный механизм, позволяющий надлежащим образом отрегулировать положение конечности на аппарате при помощи системы фиксирующих ремней, включает в себя опоры для бедра, голени и платформу для ступни. Аксессуары включают в себя кнопку и пульт дистанционного управления Классификация Тип рабочей частей BF Класс потенциального риска (в соответствии с MDD 93/42 EEC) 2а. Комплектация: основной аппарат для разработки тазобедренного, коленного и голеностопного суставов - 1 шт., кабель питания - 1 шт, пульт дистанционного управления с сенсорным экраном - 1 шт. Страна-производитель: Европейский союз (Великобритания) |
| Кол-во | Аппарат для непрерывной пассивной разработки суставов с принадлежностями – 1 шт. |
| Год выпуска | Не ранее 4 квартала 2025 года |
| Гарантийный срок (в месяцах) | Гарантийное сервисное обслуживание не менее 24 месяцев с момента подписания накладной |
| Сроки поставки | не более 45 календарных дней с момента подписания договора |
| Требование к поставщику (при необходимости) | Наличие сертификатов или иных документов подтверждающих оригинальность оборудования. Накладная на отпуск запасов на сторону., ЭСФ. Наличие у исполнителя разрешительного документа для реализации данного прибора в РК. Регистрационное удостоверение на прибор. Гарантийный талон. Акт приёма передачи. Сертификат соответствия продукции. |
| Эскиз (фото) (при необходимости) |  |
| Место поставки | г. Астана пр. Бауыржана Момышулы 5А |
| Иные требования | Доставка DDP |